## Slide 1: Anmerkungen zu den Folien
Die Folien bilden den Stand Januar 2021 ab und beziehen sich auf die Firmware Version 3.3
Die Folien beziehen sich auf die Standardeinstellungen des Geräts
Folien auf denen Einstellungen besprochen werden, für die Admin- oder Super-User-Rechte notwendig oder sinnvoll sind, sind gekennzeichnet:
Die Folien müssen je nach Zielgruppe entsprechend ausgewählt werden
Sonderrechte erforderlich

## Slide 2: Schulung WipeAlyser
Teil 1: Allgemeines

## Slide 3: Analysensystem WipeAlyser
Der WipeAlyser ist ein elektronisches Analysegerät.
Er dient der objektiven
Auswertung,
Speicherung und
schriftlichen Dokumentation
von Drogenschnelltest-Ergebnissen im mobilen Einsatz.

## Slide 4: Zusammenspiel WipeAlyser - DrugWipe
WipeAlyser ist kompatibel mit DrugWipe S-Tests.
Die Ergebnisausgabe erfolgt qualitativ, d.h. positiv/negativ.
Der DrugWipe kann nach wie vor auch visuell ausgewertet werden.
Das Ergebnis des WipeAlyser ist maßgeblich.
Drogenkombination und Cutoffs hängen vom verwendeten DrugWipe-Typ ab.

## Slide 5: WipeAlyser – ein Drogenvortestgerät
Der WipeAlyser ist ein Screening-Testgerät.
Positive Ergebnisse müssen im Labor bestätigt werden.

## Slide 6: Temperatur
Betriebstemperatur: + 5 bis + 40 °C (analog DrugWipe)
Lagertemperatur: - 30 bis + 80 ° C (bis zu 24 Stunden)
Die Temperatur wird im Gerät überwacht und vor der Messung kontrolliert.

## Slide 7: Staub und Feuchte
Der WipeAlyser ist gegen Staub und Spritzwasser geschützt (IP 54)
Der WipeAlyser ist unempfindlich gegenüber Spritzwasser (Druckerdeckel geschlossen); starker Regen und eine Exposition über längere Zeit können dem Gerät dennoch schaden.
Eine Kontamination der Optik mit Staub kann das Messergebnis beeinflussen. Daher regelmäßig den QC-Test ausführen.

## Slide 8: Stoss- und Vibrationsbeständigkeit
Der WipeAlyser ist bis zu einem gewissen Grad unempfindlich gegenüber Stössen und Vibrationen*.
Bitte dennoch beachten, dass es sich beim WipeAlyser um ein hochwertiges optisches Messinstrument handelt. Ein angemessen sorgfältiger Umgang wird empfohlen.
Die Transporttasche bietet zusätzlichen Schutz.
* gemäß IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-27
8

## Slide 9: Bedienelemente am Gerät
Berührungsempfindliches Touch-Display
Start-Taste zum Ein- und Ausschalten
Home-Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen
Ergebnis-LED:
: negativ
: positiv
: Blinken = ungültiger Test
Status-LED:
: An
: Eco-Modus
: Blinken = Laden
Dauerlicht = voll geladen
: Blinken = Hardwarefehler

## Slide 10: Anschlüsse am Gerät
Code-Scanner zum Scannen von Barcodes
Anschluss für Netzteil
USB-Anschluss für PC-Verbindung und Laden mit KFZ-Adapter
SD-Karten Slot zum Exportieren von Daten
Auf der Geräteunterseite findet sich ein Reset-Knopf, falls das Gerät „eingefroren“ ist.

## Slide 11: Zubehör
Transporttasche
Bedienungsanleitung
Netzkabel und Netzgerät

## Slide 12: Zubehör
USB-Kabel zur Datenübertragung auf den PC und zur Spannungsversorgung per KFZ-Adapter
KFZ-Adapter
USB-Stick mit PC-Software und PDF-Handbüchern

## Slide 13: Zubehör
Druckerpapier-Rolle (Thermopapier 56 mm Breite)
Eingabestifte
Qualitätskontroll-Tests (QC-Tests)

## Slide 14: Schulung WipeAlyser
Teil 2: Durchführung der Messung

## Slide 15: Inbetriebnahme
Der WipeAlyser wird durch Drücken der Start-Taste eingeschaltet.
Es erscheint der Begrüßungsbildschirm.

## Slide 16: Statusleiste

## Slide 17: Login
Anmeldung mit Benutzername und Kennwort.
Benutzer werden vom Administrator verwaltet.
Alternativ Login als „Standard-User“. Dies erlaubt keine Benutzer-Zuordnung und kann vom Admin unterbunden werden.

## Slide 18: Selbsttest
Nach der Anmeldung führt das Gerät einen Selbsttest durch.
Beim Selbsttest wird der technische Zustand des WipeAlyser überprüft.

## Slide 19: Selbsttest
Akku ausreichend geladen
Sensoren (z.B. Lagesensor) funktionsfähig
Schnittstellen (z.B. USB) funktionsfähig
GPS-Signal empfangen (nur im Freien)
Temperatur im erlaubten Messbereich
Uhrzeit/Datum gesetzt und plausibel
Kein QC-Test und keine Wartung fällig

## Slide 20: Selbsttest
„Hinweis“ (gelb) bedeutet, es kann trotzdem gemessen werden.
„Fehler“ (rot) bedeutet, es ist eine Handlung notwendig und das Gerät ist nicht messbereit.

## Slide 21: Service Info
Unter „Service Info“ kann das Datum des letzten QC-Tests und der letzten Wartung eingesehen werden.
Ist ein QC-Test oder eine Wartung fällig, ist der entsprechende Hinweis rot unterlegt.
Unten ist die Firmware-Version angegeben.

## Slide 22: Service Info
Bei der Erstinbetriebnahme des Geräts sind die Intervalle inaktiv und müssen einmalig aktiviert werden
Die Abfrage erfolgt automatisch nach dem ersten Einschalten des Geräts

## Slide 23: Vorbereitung der Messung
Die Auswahl des DrugWipe-Typs kann manuell erfolgen oder durch Scannen des Barcodes auf dem Schlauchbeutel.

## Slide 24: 2 Möglichkeiten der Auswertung nach Probenahme
Probenahme gemäß der DrugWipe-Gebrauchsanweisung
Der Test wird im WipeAlyser gestartet und nach vorgegebener Zeit automatisch ausgelesen
Der Test wird außerhalb des WipeAlyser gestartet, die Zeit manuell genommen und danach im WipeAlyser ausgelesen
Timer an
Timer aus

## Slide 25: Durchführung der Analyse
Während der Test entwickelt, das Gerät auf eine ebene Fläche stellen oder waagrecht halten und nicht kippen.
Zu langes und zu starkes Kippen (>30°) führt zum Abbruch der Messung.
Das Wasserwaage-Symbol (und ggf. ein akustisches Signal) warnt bei Schieflage:
Den DrugWipe während der Messung nicht bewegen oder herausziehen.
Darauf achten, dass der DrugWipe bis zum Anschlag eingeschoben ist (sonst verhindert Lagesensor Messung).

## Slide 26: Ergebnisanzeige
Das Testergebnis links ist positiv auf Amphetamine/Methamphetamin und Opiate und negativ auf Cannabis und Kokain.
Mit dem Schalter „Streifenansicht“ kann eine schematische Darstellung der Linien auf dem DrugWipe aktiviert werden.
Rote (positive) Testlinien blinken

## Slide 27: Ergebnisanzeige
Bei einem ungültigen Ergebnis muss die Messung wiederholt werden. Ein Grund kann z.B. sein, dass das Gerät während der Messung zu stark gekippt wurde.

## Slide 28: Datenerfassung
Welche Daten Pflichtfelder und welche optional sind, legt der Administrator fest.
Über das Scannersymbol wird der integrierte Scanner aktiviert um einen Barcode zu erfassen.

## Slide 29: Datenerfassung - Zusammenfassung
Nach der Eingabe wird eine Zusammenfassung angezeigt.
Der Proband kann mit dem Finger oder dem Displaystift unterschreiben.
Nach dem Speichern des Datensatzes kann dieser über den integrierten Drucker ausgegeben werden.
Die elektronische Unterschrift wird nur im Gerät gespeichert.

## Slide 30: Ausdruck
Der Ausdruck enthält alle Datenfelder, die vorher ausgefüllt wurden (mit Ausnahme der Unterschrift des Probanden).
Zusätzlich sind alle Geräte- und Testdaten enthalten.

## Slide 31: Aufrufen von gespeicherten Ergebnissen
Unter „Ergebnisse“ im Hauptmenü lassen sich die gespeicherten Datensätze aufrufen.

## Slide 32: Ergebnisanzeige
Unter „Details“ sind alle gespeicherten Daten abrufbar.
Mit „Bildanzeige“ sind ein Foto des DrugWipe-Auswertefensters und die elektronische Unterschrift einsehbar.
Unter „Editieren“ lassen sich Einträge in dem Datensatz nachträglich ändern (Anmerkung: die Möglichkeit des Editierens kann mit Admin-Rechten unterbunden werden).
Das Ergebnis selbst kann nicht editiert werden.

## Slide 33: Wartung & Service
Alle zwei Jahre muss der WipeAlyser gewartet und ggf. kalibriert werden.
Eine Warnmeldung beim Start weist auf eine fällige Wartung hin.
Die Wartung und Kalibration erfolgt beim Servicepartner bzw. Hersteller.
Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Servicepartner auf.

## Slide 34: QC-Test
Das QC-Test Intervall legt der Administrator fest.
Schieben Sie die QC-Testkassetten nacheinander ein und bestätigen Sie mit „Test 1“ bzw. „Test 2“.
Bei Auffälligkeiten oder unplausiblen Messergebnissen wird ein QC-Test außer der Reihe empfohlen.

## Slide 35: QC-Test
Ist der QC-Test bestanden, wird das Testintervall automatisch zurückgesetzt.
Bei einer Fehlermeldung, QC-Test wiederholen.
Wird der Test erneut nicht bestanden, Servicepartner kontaktieren.

## Slide 36: Schulung WipeAlyser
Teil 3: Einstellungsmöglichkeiten

## Slide 37: Info/Test Gerät
Unter „Info/Test Gerät“ lassen sich Gerätedaten einsehen.
Wird „Scan erforderlich“ aktiviert, muss vor jeder Testdurchführung der Barcode auf dem DrugWipe-Schlauchbeutel gescannt werden, um Testtyp, Charge und Haltbarkeit zu verifizieren.
Sonderrechte erforderlich

## Slide 38: Info/Test Gerät
Es besteht in diesem Menü die Möglichkeit, einen Selbsttest oder einen QC-Test manuell zu starten.
Unter „Export“ können die Geräte-Infos z.B. im Falle einer Reklamation ausgedruckt oder auf SD-Karte gespeichert werden.

## Slide 39: Log-Datei
Die Logdatei speichert alle Aktionen am Gerät.
Durch Auswahl einzelner Einträge werden diese vollständig angezeigt.

## Slide 40: Sprache
Unter „Sprache“ finden sich die Spracheinstellungen.

## Slide 41: Datum/Uhrzeit
Die Einstellung von Datum und Uhrzeit kann manuell oder automatisch per GPS erfolgen.
Wenn kein GPS-Empfang möglich, können Datum und Uhrzeit nur manuell eingegeben werden.
Unter „Format“ ist das Datumsformat einstellbar.

## Slide 42: Display/Eco
Eine Verringerung der Display-Helligkeit reduziert den Stromverbrauch.
Im Eco-Modus wird das Display abgedunkelt aber das Gerät bleibt eingeschaltet (Blaue LED).
Nach der unter „Auto-Off“ definierten Zeit schaltet sich der WipeAlyser aus.

## Slide 43: Ton
Bei „Signal Testergebnis“ wird nach Abschluss der Messung ein Tonsignal ausgegeben.
Das Lagesensor-Signal warnt bei zu starkem Kippen des Geräts.
Unkritische Warnungen können auf Wunsch mit akustischem Signal ausgegeben werden.

## Slide 44: Drucker
Im Menü „Drucker“ kann ein Testausdruck erzeugt werden.
Mit den Tasten „Papier vorwärts“ und „Papier rückwärts“ kann das Druckerpapier vor- oder zurücktransportiert werden.
Der Papiereinzug beim Einlegen einer neuen Rolle erfolgt automatisch.

## Slide 45: Erweiterte Einstellungen
Die erweiterten Einstellungen sind standardmäßig Administratoren bzw. Super-Usern vorbehalten.
Administratoren können einzelne Rechte für andere User freigeben und neue User anlegen.
Sonderrechte erforderlich

## Slide 46: Benutzerverwaltung
Unter „Login – Nur mit Benutzerdaten“ lässt sich der Default-User deaktivieren.
Der Zugang zum Gerät kann dann nur mit individueller Benutzerkennung erfolgen.
Sonderrechte erforderlich

## Slide 47: Benutzerverwaltung
Unter „Benutzerübersicht“ sind die aktuell hinterlegten Benutzer einsehbar.
Der Administrator kann zwei Benutzerebenen „User“ und „Super-User“ definieren.
Sonderrechte erforderlich

## Slide 48: Benutzerverwaltung
Unter „Neuer Benutzer“ kann ein zusätzliches Benutzerprofil erstellt werden.
Das zu vergebende Kennwort muss zweimal eingegeben und kann auf Wunsch angezeigt werden.
Unter „Rechteverwaltung“ wird die Benutzergruppe definiert.
Sonderrechte erforderlich

## Slide 49: Benutzerverwaltung
Die Löschung eines Benutzers kann nicht rückgängig gemacht werden.
Die von dem gelöschten Benutzer erhobenen Daten bleiben erhalten.
Sonderrechte erforderlich

## Slide 50: Benutzerverwaltung
Unter „Rechteverwaltung“ kann definiert werden, welche Änderungen von Usern bzw. Super-Usern vorgenommen werden können.
Administratoren haben stets alle Rechte.
Sonderrechte erforderlich

## Slide 51: Datensatz
Unter „Datensatz“ kann festgelegt werden, welche Daten erfasst werden können oder müssen.
Nicht aktivierte Felder sind bei der Eingabe grau.
Entweder „Name“ oder „Führerschein-Nr.“ oder „Personalausweis-Nr.“ muss Pflichtfeld sein.
Sonderrechte erforderlich

## Slide 52: Sensoren
Der GPS-Sensor lässt sich komplett deaktivieren.
Die aktuelle Temperatur und die Information über die korrekte Lage kann mit jedem Datensatz gespeichert werden.
Falls die Temperatur außerhalb des erlaubten Bereichs ist, kann eine Warnmeldung ausgegeben werden oder eine Testung unterbunden werden.
Sonderrechte erforderlich

## Slide 53: Sensoren
Der Timer kann grundsätzlich an- oder ausgeschaltet werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die Einstellung schaltbar zu machen, so dass der Anwender bei jedem Test entscheiden kann, ob das Ergebnis sofort oder erst nach Ablauf der Testlaufzeit ausgelesen werden soll.
Sonderrechte erforderlich

## Slide 54: Selbsttest
Es wird empfohlen, den Selbsttest nach jedem Einschalten durchzuführen.
Beim Selbsttest auftretende Fehler können als kritisch definiert werden und eine Messung unterbinden.
Gerätefehler, die eine Messung nicht möglich machen, sind immer kritisch.
Sonderrechte erforderlich

## Slide 55: Wartung/QC-Tests
Hinweise auf eine fällige Wartung oder QC-Test lassen sich deaktivieren.
Unter QC-Test – Intervall kann definiert werden, in welchen Abständen QC-Tests erforderlich sind.
Das Wartungsintervall wird von Securetec bei Auslieferung gesetzt (in der Regel 2 Jahre).
Sonderrechte erforderlich

## Slide 56: Wartung/QC-Tests
„QC-Test Pflicht“ verhindert eine Auswertung bei nicht bestandenem QC-Test solange, bis ein QC-Test erfolgreich durchgeführt wurde.
Sonderrechte erforderlich

## Slide 57: Anonymisieren
Unter „Anonymisieren“ werden alle personenbezogenen Daten im internen Gerätespeicher irreversibel gelöscht.
Die (anonymisierten) Messdaten bleiben erhalten.
Gespeicherte Daten immer anonymisieren, bevor das Gerät an Dritte gelangt (Datenschutz).
Sonderrechte erforderlich

## Slide 58: Import/Export
Die gespeicherten Daten können auf eine SD-Karte exportiert und von dort wieder importiert werden Auf diese Weise lässt sich ein Gerätebackup erstellen.
Exportierte Daten sind verschlüsselt und können nur von einem WipeAlyser gelesen werden (muss aber nicht das gleiche Gerät sein).
Sonderrechte erforderlich

## Slide 59: Datenstruktur auf SD-Karte
…
…
…
…
…
…
Log-Datei
Geräteinfo-Datei
Datenexport (proprietäres Datenbank-Format, per WipeAlyser lesbar - > Import)
mit Texteditor lesbar
Falls Exporte durchgeführt wurden, sind diese auf der SD-Karte zu finden unter:
100. Messung am 12.05.2020
Geräte Seriennr.

## Slide 60: Schulung WipeAlyser
Teil 4: DATA MANAGER-Software

## Slide 61: Installation der Software
Die Installationsdatei befindet sich auf dem beiliegenden USB-Stick.
Die Software läuft auf Windows (ab Version 7).
Während oder vor der Installation muss ein WipeAlyser an den PC angeschlossen und eingeschaltet sein, damit benötigte Treiber geladen werden.
Desktop-Icon

## Slide 62: Anmeldung
Anmelden als Anwender oder Administrator.
Administratoren können zusätzlich Daten vom Gerät löschen.
Das voreingestellte Passwort ist in beiden Fällen „securetec“.

## Slide 63: Passwort ändern
Unter System – Passwort ändern sollte das Passwort nach der ersten Anmeldung geändert werden.

## Slide 64: Passwort ändern
Unter System – Passwort ändern sollte das Passwort nach der ersten Anmeldung geändert werden

## Slide 65: Info
Unter System – Info werden Informationen zum System angezeigt.

## Slide 66: Sprache einstellen
Unter Language kann die Sprache eingestellt werden.

## Slide 67: WipeAlyser verbinden
Auf „Verbinden“ klicken, um den angeschlossenen WipeAlyser mit der Software zu verbinden.
Wenn erfolgreich, wird das Gerät im Fenster angezeigt.
WipeAlyser erkannt

## Slide 68: Ergebnisse laden
Nach Klick auf „Ergebnisse laden“ wird eine Liste mit den Datensätzen auf dem WipeAlyser angezeigt.

## Slide 69: Daten markieren
Mit gedrückter STRG-Taste und Klicken können einzelne Zeilen ausgewählt werden.
Durch Klicken auf einzelne Spalten bei gedrückter SHIFT-Taste können einzelne Spalten deaktiviert werden, um diese beim Speichern nicht zu berücksichtigen.

## Slide 70: Daten übertragen
Mit „Alle exportieren“ oder „Auswahl exportieren“ können entweder alle oder einzelne Datensätze auf den PC übertragen werden.
Die Daten werden am ausgewählten Speicherort als Excel-File abgelegt.

## Slide 71: Daten markieren
Administratoren können mit „Alle löschen“ alle Daten vom Gerät löschen.
Sonderrechte erforderlich

## Slide 72: Daten markieren
Mit „Auswahl löschen“ können einzelne Datensätze vom Gerät gelöscht werden.
Sonderrechte erforderlich

## Slide 73: Schulung WipeAlyser
Teil 5: Infos für Distributionspartner

## Slide 74: Versand von Geräten
Auf stoßsichere Verpackung achten.
Das Paket muss zweimal mit dem UN3481-Etikett und der Telefonnummer des Versenders versehen werden.
MSDS der Akkus im Paket obenauf beilegen.
Die Typenbezeichnung des Akkus muss auf der Handelsrechnung vermerkt werden.
Landesspezifische Vorgaben beachten.
Rücksprache mit Securetec.

## Slide 75: Service/Kalibration
Partner:
Optische Kontrolle
Reinigung
Durchführung QC-Tests
Alles OK:
Rücksendung an Kunde
Kontrolle nicht bestanden: Kontaktaufnahme mit Securetec
Ggf. Fernwartung per Teamviewer
Problem besteht fort: Einsendung an Securetec
Problem gelöst

## Slide 76: Firmwareupdates
Die Firmware besteht aus mehreren Komponenten:
Die Firmware selbst (Update derzeit nur durch Securetec über Teamviewer)
Language Table (Datei auf der SD-Karte): enthält Sprachpakete
XML-Dateien (Datei auf SD-Karte): enthält DrugWipe-Infos und Prüfparameter
Service-Datei (auf SD-Karte)
Referenz-Bilder der verschiedenen leeren Streifen (auf SD-Karte)
Ansprechpartner: Peter Hoffmann
service@securetec.net

## Slide 77: Was ist zu tun, wenn ein Bug gefunden wird
Info an Securetec
Foto des Screens bei Auftreten des Bugs
Dokumentation der Handlungen vor Auftreten des Bugs
Firmware-Version des betroffenen Geräts
Seriennummer des Geräts
Ggf. Log-Datei
Weitere Infos, die ggf. relevant sein könnten

## Slide 78: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

## Slide 79: Kontakt
Max Mustermann
Position
Securetec Detektions-Systeme AG
Lilienthalstraße 7
85579 Neubiberg
Deutschland
T +49 89 203080-1651
F +49 89 203080-1652
info@securetec.net
www.securetec.net
© Securetec Detektions-Systeme AG